## Phụ lục I Báo giá
1. Báo giá:
STT trong YCBG | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, Model | Hãng sản xuất | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá đã bao gồm (Thuế, phí, lệ phí (nếu có) và Chi phí cho các dịch vụ liên quan) | Thành tiền (VNĐ)

## Bảng dữ liệu
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng
I | Thiết bị Hồi sức - Cấp cứu
TB 01 | Bơm tiêm điện | Cái | 64
TB 02 | Bơm tiêm điện (Có kết nối từ xa, chuyên dụng cho Phòng phẫu thuật) | Cái | 18
TB 03 | Bơm truyền dịch | Cái | 57
TB 04 | Máy điện tim ≥ 12 kênh | Cái | 14
TB 05 | Máy vỗ rung lồng ngực cao tần | Cái | 10
II | Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh
TB 06 | Máy X-quang di động kỹ thuật số DR | Cái | 1
TB 07 | Máy bơm tiêm điện 2 nòng (Dùng cho phòng chụp CLVT) | Cái | 1
TB 08 | Hệ thống máy đốt sóng cao tần (RFA) | Hệ thống | 1
III | Hệ thống Nội soi thăm dò chức năng
TB 09 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (Kèm Hệ thống trí tuệ nhân tạo trong nội soi và mô hình giả lập nội soi đại tràng) | Hệ thống | 1
TB 10 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (Kèm Hệ thống trí tuệ nhân tạo trong nội soi) | Hệ thống | 1
IV | Thiết bị thần kinh và sức khỏe tâm thần
TB 11 | Máy kích thích điện một chiều xuyên sọ | Cái | 3
TB 12 | Máy điện não vi tính | Cái | 1
TB 13 | Máy lưu huyết não | Cái | 1
TB 14 | Máy đa ký giấc ngủ | Cái | 2
V | Thiết bị hô hấp
TB 15 | Hệ thống thăm dò chức năng hô hấp bằng phương pháp dao động xung ký | Hệ thống | 1
VI | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt
TB 16 | Máy chụp CT Conebeam | Cái | 1
TB 17 | Hệ thống khoan cắt xương dùng trong phẫu thuật hàm mặt | Hệ thống | 1
VII | Thiết bị chuyên khoa Mắt
TB 18 | Máy đo thị trường | Cái | 1
TB 19 | Máy chụp cắt lớp võng mạc OCT | Cái | 1
VIII | Thiết bị chuyên khoa Thẩm mỹ và phẫu thuật tạo hình
TB 20 | Máy bào da | Cái | 1

## Phụ lục II Báo giá bảo hành
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 61, thôn 6, xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội: Số A14-BT4 Bùi Xuân Phái, Phường Từ Liêm, Hà Nội
HCM: Số 371 Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, TP.Hồ Chí Minh
Email: vnmedica.phongsale@gmail.com
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO HÀNH, BẢO TRÌ THIẾT BỊ SAU THỜI GIAN BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN
Kính gửi: Bệnh viện E
Trên cơ sở yêu cầu báo giá số RQ2600027903 ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện E, chúng tôi- Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Y tế Việt Nam có địa chỉ tại Số nhà 61 thôn 6, xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội, Mã số thuế: 0108936926 Báo giá cho các dịch vụ như sau:
1. Báo giá:
STT | Danh mục dịch vụ | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá đã bao gồm (Thuế, phí, lệ phí (nếu có) và Chi phí cho các dịch vụ liên quan) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
1 | Dịch vụ bảo hành, bảo trì Máy điện tim ≥ 12 kênh Model: BeneHeart R700 Hãng sản xuất: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. Xuất xứ: Trung Quốc | 14 Cái | Gói 12 tháng | 10000000 | 140000000
2 | Dịch vụ bảo hành, bảo trì Hệ thống thăm dò chức năng hô hấp bằng phương pháp dao động xung ký Model: Vyntus IOS Hãng sản xuất: Jaeger Medical GmbH Xuất xứ: Đức | 01 Hệ thống | Gói 12 tháng | 80000000 | 80000000
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2026;
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
4. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: Hotline: 0877005500/ Mr Hải: 0963961651
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

## Phụ lục III Bảng ĐUKT
BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
Yêu cầu báo giá |  |  |  | Thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá
STT | STT trong yêu cầu báo giá | Tên danh mục trong yêu cầu báo giá | Tính năng kỹ thuật trong yêu cầu báo giá | Tên thương mại hàng hóa | Thông số đáp ứng (1) | Thông số không đáp ứng (2) | Thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu mời chào giá (3) | Thuyết minh cho trường hợp (2), (3) | Tài liệu tham chiếu
1 | TB04 | Máy điện tim ≥ 12 kênh |  | Máy điện tim | Model: BeneHeart R700 Hãng sản xuất: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. Xuất xứ: Trung Quốc
|  |  | I. Yêu cầu chung |  | I. Đáp ứng yêu cầu chung
|  |  | Máy chính được sản xuất từ năm 2026 trở đi, mới 100%. |  | Máy chính được sản xuất từ năm 2026 trở đi, mới 100%. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Nhà sản xuất máy chính đạt chứng nhận: ISO 13485 |  | Nhà sản xuất máy chính đạt chứng nhận: ISO 13485 |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Nguồn điện sử dụng: phù hợp với tiêu chuẩn điện áp tại Việt Nam |  | Nguồn điện sử dụng: phù hợp với tiêu chuẩn điện áp tại Việt Nam 100 – 240V, 50/60Hz |  |  |  | Cam kết cung cấp Datasheet trang 2: Power + AC power Input voltage: 100 to 240 VAC AC frequency: 50/60 Hz
|  |  | Nhiệt độ hoạt động tối đa ≥ 40°C |  | Nhiệt độ hoạt động tối đa 40°C |  |  |  | Operator manual trang A-1 mục A.1.2 Environmental Specifications Operating condition Temperature 5ºC to 40ºC
|  |  | Độ ẩm hoạt động tối đa ≥ 80% |  | Độ ẩm hoạt động tối đa 95% |  |  |  | Operator manual trang A-1 mục A.1.2 Environmental Specifications Operating condition Relative humidity 15% to 95%, non-condensing
|  |  | II. Yêu cầu cấu hình (cho 01 thiết bị): |  | II. Đáp ứng yêu cầu cấu hình (cho 01 thiết bị):
|  |  | Máy điện tim ≥ 12 kênh kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn |  | Máy điện tim 12 kênh kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn
|  |  | Máy chính: 01 cái |  | Máy chính: 01 cái |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Dây nối điện tim: 01 cái |  | Dây nối điện tim: 01 cái |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Dây nguồn: 01 cái |  | Dây nguồn: 01 cái |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Điện cực trước ngực: 06 quả |  | Điện cực trước ngực: 06 quả |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Điện cực chi: 04 cái |  | Điện cực chi: 04 cái |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Ắc quy: 01 cái |  | Ắc quy: 01 cái |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Giấy in: 01 tập |  | Giấy in: 01 tập |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Xe đẩy : 01 cái |  | Xe đẩy: 01 cái (Mua tại Việt Nam) |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt và Tiếng Anh: 01 bộ |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt và Tiếng Anh: 01 bộ |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | III. Yêu cầu kỹ thuật |  | III. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
|  |  | A. Tính năng chung |  | A. Tính năng chung
|  |  | 1. Hiển thị: |  | 1. Hiển thị:
|  |  | Kiểu hiển thị: Màn hình màu, kích thước ≥ 8 inches |  | Kiểu hiển thị: Màn hình cảm ứng điện dung màu, kích thước 12.1 inches |  |  |  | Datasheet trang 2: Display Display type Capacitive, multi-point color touchscreen Display size 12.1 inches
|  |  | Độ phân giải màn hình: ≥ 800 x 480 dots/ pixel |  | Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 pixel |  |  |  | Datasheet trang 2: Display Display resolution 1280×800 pixels
|  |  | Dạng sóng điện tim: ít nhất 12 đạo trình; |  | Dạng sóng điện tim: 12 đạo trình; |  |  |  | Operator manual trang 3-5 mục 3.7 Main Screen Display + hình ảnh
|  |  | 2. Thu nhận tín hiệu |  | 2. Thu nhận tín hiệu
|  |  | Ghi đạo trình tối đa: ≥ 12 đạo trình |  | Ghi đạo trình tối đa: 12 đạo trình |  |  |  | Operator manual trang A-4 mục A.7 Measurement Specifications Lead type 12-lead
|  |  | Tần số đáp ứng: Từ ≤ 0.05 Hz đến ≥ 150 Hz |  | Tần số đáp ứng: Từ 0.01 Hz đến 500 Hz |  |  |  | Datasheet trang 1: Measurement Specifications Frequency response 0.01~500Hz
|  |  | Nhiễu trong: ≤ 20μVp-v (Vp-p) |  | Nhiễu trong: ≤ 12.5 μV (p-p) |  |  |  | Datasheet trang 1: Measurement Specifications Noise level ≤12.5 μV (p-p)
|  |  | 3. Xử lý tín hiệu |  | 3. Xử lý tín hiệu
|  |  | Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60 Hz |  | Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60 Hz |  |  |  | Datasheet trang 1: Measurement Specifications Notch filter 50 Hz, 60 Hz, OFF
|  |  | Có bộ lọc chống trôi |  | Có bộ lọc chống trôi |  |  |  | Datasheet trang 1: Measurement Specifications Baseline filter 0.01Hz, 0.05 Hz, 0.56 Hz
|  |  | Độ nhạy: tối thiểu 3 mức lựa chọn |  | Độ nhạy: 5 mức lựa chọn |  |  |  | Datasheet trang 1: Measurement Specifications Display sensitivity Auto, 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV , 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV , 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV, (± 5%)
|  |  | 4. Ghi |  | 4. Ghi
|  |  | Số kênh: ≥ 12 kênh |  | Số kênh: 12 kênh |  |  |  | Operator manual trang 6-8 mục 6.8 Printing Reports The equipment can print out the following reports: ■ Standard 12-lead ECG report
|  |  | Tốc độ giấy: Có lựa chọn tốc độ tối thiểu ≥ 2 mức |  | Tốc độ giấy: Có lựa chọn tốc độ 4 mức |  |  |  | Datasheet trang 2: Recorder Paper speed 5 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s.
|  |  | Giấy ghi: độ rộng giấy ≥ 210 mm |  | Giấy ghi: độ rộng giấy 210 mm |  |  |  | Datasheet trang 2: Recorder Paper type Thermal Z-fold A4 paper (210 mm x 295 mm)
|  |  | Có chức năng ghi mở rộng |  | Có chức năng ghi mở rộng |  |  |  | Operator manual trang 6-8 mục 6.8 Printing Reports The equipment can print out the following reports: ■ Additional lead report ■ Manual report (for recorder only) ■ Rhythm report ■ Medication test report ■ Frozen waveform report ■ Review report ■ Re-analysis repor
|  |  | Ghi đạo trình tối đa: ≥ 12 đạo trình |  | Số kênh: 12 kênh |  |  |  | Operator manual trang 6-8 mục 6.8 Printing Reports The equipment can print out the following reports: ■ Standard 12-lead ECG report
|  |  | Dữ liệu ghi: Tối thiểu ghi dạng sóng điện tim, ngày tháng và thời gian, tên đạo trình, tên bệnh viện, thông tin bệnh nhân. |  | Dữ liệu ghi: Ghi dạng sóng điện tim, ngày tháng và thời gian, tên đạo trình, tên bệnh viện, thông tin bệnh nhân. |  |  |  | Operator manual trang 6-10 mục 6.9 Viewing Printed Reports + hình ảnh (1) Patient information (2) Acquisition time (10) Institution name
|  |  | 5. Phân tích điện tim |  | 5. Phân tích điện tim
|  |  | Có chương trình phân tích điện tim. |  | Có chương trình phân tích điện tim. |  |  |  | Datasheet trang 2: Software Measurement and interpretation Supports the University of Glasgow 12-lead ECG analysis program and Mindray 12-lead Resting ECG Analysis Algorithm for adults and pediatrics
|  |  | Mục tìm kết quả: ≥ 200 mục |  | Mục tìm kết quả: 1200 mục |  |  |  | Datasheet trang 2: Software Internal storage R700-1200 ECGs
|  |  | Đối tượng bệnh nhân: người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh |  | Đối tượng bệnh nhân: người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh |  |  |  | Operator manual trang 2-1 mục 2.1.4 Intended Patient Population The equipment can be used in both adult, pediatric and neonatal patients.
|  |  | B. Các tính năng khác |  | B. Các tính năng khác
|  |  | Dữ liệu có thể nhận từ hệ thống ngoài, báo cáo có thể xuất dạng DICOM hoặc file PDF |  |  | Thiết bị có thể truyền dữ liệu đến hệ thống ngoài, báo cáo có thể xuất dạng DICOM hoặc file PDF |  |  | Operator manual trang 9-1 mục 9.1 Data Communication Introduction You can also transmit data from the equipment to a third-party system through FTP, HL7 and DICOM protocols Operator manual trang 9-3 mục 9.8 Transmitting ECG Reports The available format for ECG report includes PDF, PNG, JPEG, BMP, DICOM, FDA XML and MR XML
|  |  | Có khả năng kết nối và truyền dữ liệu qua máy tính |  | Có khả năng kết nối và truyền dữ liệu qua máy tính |  |  |  | Operator manual trang 9-3 mục 9.8 Transmitting ECG Reports The equipment can transmit ECG reports to the hospital servers by connecting any of the CMS, eGateway, CardioVista ECG Viewer software, HL7 server, FTP server and DICOM server. Operator manual trang 2-3, 2-4: BeneHeart R700/R70 (6) USB connector: connect USB devices, for example USB drive or barcode reader. (7) Network connector: is a standard RJ45 connector which connects the equipment to the central monitoring system (CMS) or other network devices.
|  |  | Có khả năng nâng cấp ≥ 18 đạo trình |  | Có khả năng nâng cấp 18 đạo trình (Hỗ trợ ghi các đạo trình bổ sung V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9, cho phép thực hiện khảo sát mở rộng đến 18 đạo trình theo quy trình lâm sàng) |  |  |  | Operator manual trang 6-5 mục 6.6.1.3 Acquiring Additional Lead ECG
|  |  | Pin/ Ắc qui sạc lại được, có thời gian hoạt động: ≥ 180 phút |  | Pin sạc lại được, có thời gian hoạt động: 480 phút (8 tiếng) |  |  |  | Datasheet trang 2: Battery Battery type: Rechargeable lithium-ion battery Battery capacity: 8 hours of paperless recording
|  |  | Cổng giao diện: |  | Cổng giao diện:
|  |  | + Có ≥ 01 cổng USB hoặc khe cắm thẻ SD; |  | + Có 01 cổng USB; |  |  |  | Operator manual trang 2-3, 2-4: BeneHeart R700/R70 (6) USB connector: connect USB devices, for example USB drive or barcode reader.
|  |  | + Có ≥ 01 cổng mạng LAN |  | + Có 01 cổng mạng LAN |  |  |  | Operator manual trang 2-3, 2-4: BeneHeart R700/R70 (7) Network connector: is a standard RJ45 connector which connects the equipment to the central monitoring system (CMS) or other network devices.
|  |  | Có bàn phím đánh chữ |  | Có bàn phím đánh chữ |  |  |  | Operator manual trang 3-8 mục 3.8.1 Using the On-Screen Keyboard
|  |  | Dữ liệu dạng sóng điện tim có thể lưu lại: ≥ 2 phút |  | Dữ liệu dạng sóng điện tim có thể lưu lại: 10 phút |  |  |  | Operator manual trang 6-3 mục 6.5.1 Accessing Frozen Waveforms At most 10 minutes of frozen waveforms can be reviewed
|  |  | - Có khả năng kết nối hệ thống phần mềm quản lý của Bệnh viện, có kết nối mạng không dây |  | - Có khả năng kết nối hệ thống phần mềm quản lý của Bệnh viện, có kết nối mạng không dây |  |  |  | Operator manual trang 9-1 mục 9.1 Data Communication Introduction The equipment can communicate with the CMS, eGateway or CardioVista ECG Viewer software through wired or wireless networks. You can also transmit data from the equipment to a third-party system through FTP, HL7 and DICOM protocols.
|  |  | IV. Yêu cầu khác |  | IV. Đáp úng yêu cầu khác
|  |  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội |  | Thời gian giao hàng: 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng. Cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất |  | Bảo hành miễn phí: 12 tháng. Cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. |  | Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: 12 tháng. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố. |  | Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường. |  | Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. |  | Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị . |  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị . |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. |  | Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Cung cấp báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế và cam kết mức giá không thay đổi trong 3 năm tiếp theo |  | Cung cấp báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế và cam kết mức giá không thay đổi trong 3 năm tiếp theo |  |  |  | Cam kết cung cấp
2 | TB 15 | Hệ thống thăm dò chức năng hô hấp bằng phương pháp dao động xung ký |  | Máy đo chức năng hô hấp | Model: Vyntus IOS Hãng sản xuất: Jaeger Medical GmbH Xuất xứ: Đức
|  |  | I. Yêu cầu chung |  | I. Đáp ứng yêu cầu chung
|  |  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2026 trở đi, mới 100%. |  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2026 trở đi, mới 100%. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Nhà sản xuất máy chính đạt chứng nhận: ISO 13485 |  | Nhà sản xuất máy chính đạt chứng nhận: ISO 13485 |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Nguồn điện sử dụng: phù hợp với tiêu chuẩn điện áp tại Việt Nam |  | Nguồn điện sử dụng: phù hợp với tiêu chuẩn điện áp tại Việt Nam |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Nhiệt độ hoạt động tối đa ≥ 30°C |  | Nhiệt độ hoạt động tối đa 34°C |  |  |  | Brochure Vyntus IOS trang 11: Ambient conditions Temperature +10 °C to +34 °C
|  |  | Độ ẩm hoạt động tối đa ≥ 70% |  | Độ ẩm hoạt động tối đa 80% |  |  |  | Brochure Vyntus IOS trang 11: Ambient conditions Rel. humidity 20 to 80 % RH, non-condensing
|  |  | II. Yêu cầu cấu hình (cho 01 thiết bị): |  | II. Đáp ứng yêu cầu cấu hình (cho 01 thiết bị):
|  |  | Hệ thống thăm dò chức năng hô hấp bằng phương pháp dao động xung ký kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn, bao gồm: |  | Hệ thống thăm dò chức năng hô hấp bằng phương pháp dao động xung ký kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn, bao gồm: |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Máy chính: 01 chiếc |  | Máy chính: 01 chiếc |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Phụ kiện đi kèm tối thiểu gồm: |  | Phụ kiện đi kèm gồm:
|  |  | Cảm biến lưu lượng: 01 cái |  | Cảm biến lưu lượng: 01 cái |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Bộ phát xung: 01 bộ |  | Bộ phát xung: 01 bộ |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Bộ cảm biến môi trường: 01 bộ |  | Bộ cảm biến môi trường: 01 bộ |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Bơm hiệu chuẩn: 01 cái |  | Bơm hiệu chuẩn: 01 cái |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Trở kháng tham chiếu: 01 cái |  | Trở kháng tham chiếu: 01 cái |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Tấm cắn nhựa: 50 cái |  | Tấm cắn nhựa: 50 cái |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Ống thổi có phin lọc khuẩn: 400 cái |  | Ống thổi có phin lọc khuẩn: 400 cái |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Kẹp mũi dùng một lần: 400 cái |  | Kẹp mũi dùng một lần: 400 cái |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Bộ máy tính để bàn kèm phụ kiện: 01 bộ |  | Bộ máy tính để bàn kèm phụ kiện: 01 bộ (Mua tại Việt Nam) |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Máy in màu: 01 cái |  | Máy in màu: 01 cái (Mua tại Việt Nam) |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Phần mềm phân tích, xử lý dữ liệu: 01 bộ |  | Phần mềm phân tích, xử lý dữ liệu: 01 bộ |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Xe đẩy: 01 cái |  | Xe đẩy: 01 cái (Mua tại Việt Nam) |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt: 01 bộ |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt: 01 bộ |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | III. Yêu cầu kỹ thuật |  | III. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
|  |  | A. Tính năng chung |  | A. Tính năng chung
|  |  | Máy dùng để đo dao động xung ký (IOS) di động hoặc cố định, dùng cho trẻ em, người lớn và người cao tuổi. |  | Máy dùng để đo dao động xung ký (IOS) di động hoặc cố định, dùng cho trẻ em, người lớn và người cao tuổi. |  |  |  | Brochure Vyntus IOS trang 6: Tidal breathing analysis with Impulse Oscillometry (IOS) IOS is almost independent of patient cooperation and can test a larger patient range than spirometry alone, from children, adult and geriatric patients. Instructions for Use Vyntus IOS trang 7: Vyntus IOS The Vyntus IOS consists of the basic module, the IOS pneumotach and the IOS head. + Xe đẩy: 01 cái (Mua tại Việt Nam)
|  |  | Thiết bị có thể thực hiện được tối thiểu các bài đo: Hô hấp ký; kháng lực đường thở bằng dao động xung ký... |  | Thiết bị có thể thực hiện được các bài đo: Hô hấp ký; kháng lực đường thở bằng dao động xung ký... |  |  |  | Brochure Vyntus IOS Trang 6: Spirometric and airway resistance diagnostics in one device
|  |  | Đánh giá và phân biệt chức năng đường thở trong điều kiện thở bình thường. |  | Đánh giá và phân biệt chức năng đường thở trong điều kiện thở bình thường. |  |  |  | Brochure Vyntus IOS trang 6: Assessment and differentiation of airway function under quiet breathing conditions.
|  |  | Có chức năng dự đoán giá trị đo dựa trên các tiêu chí như tuổi, chiều cao, giới tính của bệnh nhân. |  | Có chức năng dự đoán giá trị đo dựa trên các tiêu chí như tuổi, chiều cao, giới tính của bệnh nhân. |  |  |  | SentrySuite Online Manual - Predicted Values and Predicted Value Editor trang 2: Hình ảnh
|  |  | Cho phép phân biệt đường thở trung tâm và ngoại biên bằng cách đo kháng lực và phản lực đường thở ở nhiều tần số. |  | Cho phép phân biệt đường thở trung tâm và ngoại biên bằng cách đo kháng lực và phản lực đường thở ở nhiều tần số. |  |  |  | Brochure Vyntus IOS Trang 6: Allows differentiation of central and peripheral airways by measuring airway resistance and reactance at multiple frequencies
|  |  | Có thể đo và tính toán bằng phần mềm được tối thiểu các thông số như sau: |  | Có thể đo và tính toán bằng phần mềm được các thông số như sau:
|  |  | Thể tích dự trữ thở ra ERV |  | Thể tích dự trữ thở ra ERV |  |  |  | SentrySuite Online Manual - Slow Spirometry/Flow-Volume/MVV trang 6
|  |  | Thể tích dự trữ hít vào IRV |  | Thể tích dự trữ hít vào IRV |  |  |  | SentrySuite Online Manual - Slow Spirometry/Flow-Volume/MVV trang 6
|  |  | Dung tích sống tối đa VC MAX |  | Dung tích sống tối đa VC MAX |  |  |  | SentrySuite Online Manual - Slow Spirometry/Flow-Volume/MVV trang 6
|  |  | Dung tích hít vào IC |  | Dung tích hít vào IC |  |  |  | SentrySuite Online Manual - Slow Spirometry/Flow-Volume/MVV trang 6
|  |  | Dung tích thở ra gắng sức sau 1 giây FEV1 |  | Dung tích thở ra gắng sức sau 1 giây FEV1 |  |  |  | SentrySuite Online Manual - Slow Spirometry/Flow-Volume/MVV trang 14
|  |  | Dung tích thở ra gắng sức FVC |  | Dung tích thở ra gắng sức FVC |  |  |  | SentrySuite Online Manual - Slow Spirometry/Flow-Volume/MVV trang 14
|  |  | Lưu lượng đỉnh thì thở ra PEF |  | Lưu lượng đỉnh thì thở ra PEF |  |  |  | SentrySuite Online Manual - Slow Spirometry/Flow-Volume/MVV trang 14
|  |  | Kết quả đo hiển thị dưới dạng con số và đồ thị. |  | Kết quả đo hiển thị dưới dạng con số và đồ thị. |  |  |  | Brochure Vyntus IOS trang 5: hình ảnh
|  |  | Có chức năng diễn giải kết quả đo. |  | Có chức năng diễn giải kết quả đo. |  |  |  | Instructions for Use trang 86: Auto Interpretation
|  |  | Có chức năng tự động kiểm tra khi khởi động. |  | Có chức năng tự động kiểm tra khi khởi động. |  |  |  | Instructions for Use trang 17: System Start and Automatic Self-Test
|  |  | Có chức năng hiệu chỉnh máy. |  | Có chức năng hiệu chỉnh máy. |  |  |  | Instructions for Use trang 24: Volume Calibration
|  |  | Có thể in hoặc xóa kết quả đo, truyền kết quả đo. |  | Có thể in hoặc xóa kết quả đo, truyền kết quả đo. |  |  |  | Instructions for Use trang 112: Report SentrySuite Online Manual - Review trang 20: Delete and send report
|  |  | Có chức năng cảm biến tự động đo các thông số nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí môi trường. |  | Có chức năng cảm biến tự động đo các thông số nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí môi trường. |  |  |  | Instructions for Use trang 22: USB Ambient Unit
|  |  | Có chức năng chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD |  | Có chức năng chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD |  |  |  | Brochure Vyntus IOS trang 6: Tidal breathing analysis with Impulse Oscillometry (IOS) has proven to be an informative and meaningful tool used in the early detection and follow up of pulmonary diseases like asthma, COPD and idiopathic pulmonary fibrosis.
|  |  | B. Thông số kỹ thuật |  | B. Thông số kỹ thuật
|  |  | 1. Đo áp lực |  | 1. Đo áp lực
|  |  | - Dải đo: ≥ ±2 kPa (±15 cmH2O) |  | - Dải đo: ±2 kPa (±20.39 cmH2O) |  |  |  | Brochure Vyntus IOS trang 10: Mouth pressure Vyntus IOS: Range ± 2 kPa (± 15 mmHg)
|  |  | - Sai số cho phép: ≤ ± 3% |  | - Sai số cho phép: ± 2% |  |  |  | Brochure Vyntus IOS trang 10: Mouth pressure Vyntus IOS: Accuracy ± 2 %
|  |  | 2. Hệ thống hiệu chuẩn |  | 2. Hệ thống hiệu chuẩn
|  |  | Có trở kháng tham chiếu phục vụ công tác chuẩn hóa thiết bị |  | Có trở kháng tham chiếu phục vụ công tác chuẩn hóa thiết bị |  |  |  | Brochure Vyntus IOS trang 10: System verification
|  |  | Xi lanh (bơm tiêm) hiệu chuẩn thể tích ≥ 3 lít |  | Xi lanh (bơm tiêm) hiệu chuẩn thể tích 3 lít |  |  |  | Brochure Vyntus IOS trang 10: Calibration syringe
|  |  | 3. Bộ lọc khuẩn |  | 3. Bộ lọc khuẩn
|  |  | Tương thích với máy chính, đảm bảo hiệu suất lọc khuẩn/virus cao (≥ 99.9%) và khoảng chết thấp, không ảnh hưởng đến kết quả đo của trẻ em. |  | Tương thích với máy chính, đảm bảo hiệu suất lọc khuẩn/virus cao (99.9999%) và khoảng chết thấp, không ảnh hưởng đến kết quả đo của trẻ em. |  |  |  | Disposables and Accessories Catalog trang 12: The following parts are suitable for these products: Vyntus IOS MicroGard® II Bacterial/Viral Filter Brochure MicroGard trang 2: 99.9999% viral and bacterial efficiency against cross contamination Minimal effective dead space (55 mL) MicroGard® IIB with integrated oval shaped mouthpiece suitable for adult and pediatric use.
|  |  | 4. Bộ máy tính để bàn |  | Bộ máy tính để bàn
|  |  | CPU: loại Core i5 hoặc tương đương trở lên |  | CPU: loại Core i5 hoặc tương đương trở lên |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | RAM: ≥ 8GB |  | RAM: ≥ 8GB |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Dung lượng ổ cứng HDD: ≥ 512GB hoặc SSD ≥ 256 GB |  | Dung lượng ổ cứng HDD: ≥ 512GB hoặc SSD ≥ 256 GB |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Bàn phím, chuột quang |  | Bàn phím, chuột quang |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21” |  | Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21” |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Hệ điều hành và phần mềm bản quyền tích hợp |  | Hệ điều hành và phần mềm bản quyền tích hợp |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | 5. Máy in màu |  | 5. Máy in màu
|  |  | Tốc độ in màu ≥ 16 trang / phút |  | Tốc độ in màu ≥ 16 trang / phút |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Độ phân giải ≥ 500 x 500dpi |  | Độ phân giải ≥ 500 x 500dpi |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | IV. Yêu cầu khác |  | IV. Đáp ứng yêu cầu khác
|  |  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội |  | Thời gian giao hàng: 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng. Cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất |  | Bảo hành miễn phí: 12 tháng. Cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. |  | Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: 12 tháng. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố. |  | Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường. |  | Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. |  | Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị . |  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị . |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. |  | Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. |  |  |  | Cam kết cung cấp
|  |  | Cung cấp báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế và cam kết mức giá không thay đổi trong 3 năm tiếp theo |  | Cung cấp báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế và cam kết mức giá không thay đổi trong 3 năm tiếp theo |  |  |  | Cam kết cung cấp
Đại diện hợp pháp của đơn vị chào giá

## Phụ lục IV Kê khai TSKT
CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA HÀNG HÓA
STT | Thông tin
Đại diện hợp pháp của Đơn vị chào giá